附件1:

- 供货要求

一、项目概况及总体要求

买方：遵义市红花岗区疾病预防控制中心

项目名称：遵义市红花岗区疾病预防控制中心水质监测相关仪器设备

项目编号：BJDF-2020-156号

最高限价：420万元

二、设备需求一览表

| 序号 | 仪器名称 | 适用项目 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干烤灭菌器 | 样品处理 | 2 | 国产 |
| 2 | 水浴锅（单列6孔） | 样品处理 | 3 | 国产 |
| 3 | 普通离心机 | 样品处理 | 1 | 国产 |
| 4 | 空气微生物采样器 | 空气采样 | 1 | 国产 |
| 5 | 低温冰箱（-20℃） | 低温贮藏 | 2 | 国产 |
| 6 | 均质器 | 样品处理 | 1 | 国产 |
| 7 | 离子色谱仪 | 各种阴、阳离子、有机酸、糖、离子状态分析 | 1 | 原装进口 |
| 8 | 可见分光光度计 | 样品分析 | 2 | 国产 |
| 9 | 恒温培养箱 | 增菌培养 | 1 | 国产 |
| 10 | 电感耦合等离子发射光谱仪 | 样品金属分析 | 1 | 原装进口 |
| 11 | 百分之一电子天平 | 样品称量 | 2 | 国产 |
| 12 | 万分之一电子天平 | 样品称量 | 1 | 国产 |
| 13 | 十万分之一电子天平 | 样品称量 | 1 | 国产 |
| 14 | 气相色谱仪(含顶空） | 样品分析 | 1 | 原装进口 |
| 15 | 微生物鉴定系统 | 微生物鉴定 | 1 | 原装进口 |
| 16 | 高压灭菌器 | 样品处理 | 4 | 国产 |
| 17 | 低本底α、β放射性测定仪 | 样品分析 | 1 | 国产 |
| 18 | 散射式浊度仪 | 理化检验 | 1 | 国产 |
| 19 | 霉菌培养箱 | 霉菌培养 | 1 | 国产 |
| 20 | 显微镜 | 样品分析 | 1 | 国产 |
| 21 | 便携式PH计 | 理化检验 | 1 | 国产 |
| 22 | 便携式色度仪 | 理化检验 | 2 | 国产 |
| 23 | 超声波清洗器 | 理化检验 | 1 | 国产 |
| 24 | 温湿度计 | 理化检验 | 2 | 国产 |
| 25 | 饮用水快检设备 | 信息共息 | 1 | 国产 |
| 26 | 饮用水监测信息系统 | 突发应急 | 1 | 国产 |
| 27 | 生物安全柜 | 样品处理 | 4 | 国产 |
| 28 | 原子荧光 | 样品分析 | 1 | 国产 |
| 29 | 流动注射分析仪 | 水质分析 | 1 | 国产 |
| 30 | 全自动样品消解系统 | 样品消化 | 1 | 国产 |
| 31 | 自动液液萃取仪 | 样品消化 | 1 | 国产 |
| 合计： | 45 |  |

（十四）气相色谱仪

技术要求：

一、主要用途：

用于挥发性有机化合物的定量定性分析

二、工作条件：

1、操作环境温度：15℃ ~ 35℃

2、操作环境湿度：5%~ 90%

3、贮存极限条件：-40℃到70℃

4、电源配置：220V±5%或110V±5%

5、满足CSA、NRTL、IEC、EN、CISPR等安全法规

三、技术指标要求：

1、柱温箱：

1.1温度：

室温+4℃--450℃

带液氮冷冻装置：-80℃--450℃

带二氧化碳冷冻装置：-40℃-- 450℃

1.2温度设定精度：0.1℃

1.3最大升温速率：120℃/min，最高可拓展至：1200℃/min。

1.4最大运行时间：999.99min

1.5程序升温：20阶21平台，可程序降温

1.6可在3.5min内，从450℃降温到50℃

1.7温度精度：室温每波动1℃，柱温箱的温度波动<0.01℃

1.8双通道柱流失补偿

2、系统功能：

2.1可同时支持：2个进样口，4个检测器，4种检测器信号

2.2最多可安装8个EPC模块，可控制19个EPC通道

2.3对毛细管柱的 EPC 支持4种色谱柱流量控制模块：恒定压力、梯度压力（三个梯度）、恒定流速或梯度流速（三个梯度）、计算色谱柱平均线速度。

2.3 具有不小于7 英寸电容式触摸屏界面，可实时访问仪器状态、配置和流路信息，支持远程IE浏览监视仪器状态。

2.4具有至少6个气相色谱柱智能钥匙和3个 USB 端口

2.5可编程休眠模式和唤醒模式交替运行，休眠模式可节省仪器待机时的耗电量和气体消耗量，唤醒模式开启时可以使系统准备好进行高通量运行。

3、分流/不分流进样口：

3.1可以用于50um到530um的色谱柱

3.2分流比最大可到7500:1

3.3具备载气节省模式，有利于减少气体消耗量，且不影响分析性能。

3.4快速扳转系统，更换衬管无需拆卸螺丝，方便使用和维护。

3.5具有EPC功能，气路的压力、流量分流比可键盘输入。

3.6最高温度400℃。

3.7压力范围：大于1020Kpa(即大于145psi)

3.8电子控压精度：0.001 psi（千分之一psi，作为验收指标，在仪器触摸屏面板上，气体压力以psi为显示单位下，必须在小数点后面第3位上波动）。

3.9标配有脉冲分流/不分流进样技术，液体进样量达5ml

3.10可适用高达1.2mm直径的柱

3.11背压设计允许独立调节分流，载气气路和隔膜吹扫气路不影响柱气路；0~30psi柱头范围；

3.12温度范围到400℃，10℃增量；

3.13不分流吹扫时间变化单位0.01min可调；

3.14流量范围：对于氮气，0–200ml/min；对于氢气或氦气，0–1250ml/min；

3.15压力传感器：

---- 精度：<满量程的±2%

---- 重复性：<±0.05 psi

---- 温度系数：<±0.01 psi/℃

---- 漂移：<±0.1 psi/6 months

3.16流量传感器：

---- 精度：<±5%

---- 重复性：<±0.35%

---- 温度系数：<±0.20 mL/min/℃（对于He或 H2）；<±0.05 mL/min /℃（对于N2 或 Ar/CH4）

4、自动进样器：

4.1进样体积0.1 ul~50.0ul范围

4.2样品位数：≥16位，

4.3进样量线性：≥99%

4.4直接可以柱头进样在250/320/530 um毛细柱

4.5自动进样针可以自行调节进样深度

4.6多台气相色谱仪方便互用

4.7可实行快速进样，进样速度0.1 sec

4.8拆卸方便，更换自动进样器无需重新安装

4.9重叠进样，节省时间，提高效率

5、检测器：

5.1独立加热区，不包括柱温箱：8个（2个进样口、3个检测器和3个辅助）。

5.2所有的检测器均配有电子压力控制和电子开/关控制气路。

5.3大气压和温度变化自动补偿

5.4保留时间重现性<0.008%或0.0008min

5.5峰面积重现性 < 0.5% RSD

5.6 准确度：<±3 mL/min NTP

5.7 重复性：<±0.35%

5.8微池电子捕获检测器（μ-ECD）：

5.8.1所有气路均为电子压力/流量控制

5.8.2安装阳极吹扫，防止污染

5.8.3最高操作温度400℃

5.8.4补偿气：氮气或氩气

5.8.5电子源：<15 mCi 63Ni

5.8.6最低检测限：< 3.8 fg/mL（林丹）

5.8.7动态范围：> 5×104（林丹）

5.8.8数据采集速率：50Hz

5.8.9为最大限度减少污染，要求该检测器必须为隐藏阳极和大体积流速设计，检测器微池体积必须小于160 uL。

6、自动顶空进样器
6.1样品位数：≥12位

6.1.1峰面积重现性：<1% RSD
标准的全电子气路控制顶空进样系统
化学惰性的样品流路

6.1.2顶空瓶：20 mL，定量环1ml

6.1.3恒温箱温度加热：室温以上5~300˚C，精度±1˚C(需提供此参数最高温度工作站截图,并有盖有生产厂家的授权章)

6.1.4定量样品管/阀：室温以上5~300˚C，精度±1˚C(需提供此参数最高温度工作站截图,并有盖有生产厂家的授权章)

6.1.5传输管线：室温以上5~300˚C，精度±1˚C(需提供此参数最高温度工作站截图,并有盖有生产厂家的授权章)

6.1.6压力平衡进样技术或进样阀技术

6.1.7使用压盖方式进行密封，不采用旋紧方式密封；采用加持方式进行样品瓶转移，不采用磁铁吸引方式转移。顶空可通过软件直接控制顶空进样器参数，并进行不同方法间的序列运用，无需在顶空控制面板采用触摸屏编程过程(需提供此参数最高温度工作站截图,并有盖有生产厂家的授权章)。

7、其他性能：

7.1时间编程

7.2仪器故障和维护情况可由内置电子跟踪系统自动记录

7.3早期维护反馈功能，能持续跟踪进样系统、垫圈、衬管、和色谱柱等信息，并将这些信息用图形化直观地显示。

7.4独特的远程诊断功能、错误检查和显示功能。

7.5软件图象化，灵活简单，操作易学。

7.6系统适用性验证服务。

7.7保留时间锁定功能，使得不同仪器之间、不同长度的色谱柱之间、不同实验室之间，同一物质的保留时间误差保持在百分之几，甚至千分之几分钟之内。用户可据此自建保留时间锁定谱库。

7.8 完善的审计追踪管理。

7.9为方便实验室后续升级，要求单套软件可同时控制两台气相色谱仪

8、配置要求：

8.1气相色谱仪主机，1套

8.2分流/不分流进样口，1个

8.3 微池电子捕获检测器（μ-ECD），1个

8.4 氢火焰离子检测器（FID)，1个

8.5 液体自动进样器16位，1套

8.6 12位顶空进样器（顶空主机、软件、样品瓶1包、启盖器、封盖器各一个、顶空样品盖1包）

8.7气相色谱仪安装工具包，1套

8.8 进样口高级绿色隔垫，100片

8.9 不粘连O型环，50个

8.10  2ml样品瓶（含盖、垫），200个

8.11备用分流/不分流衬管，5包

8.12备用自动进样针，2包

8.13  1/8 英寸铜管，50英尺

8.14  1/8英寸的铜管接头，1包

8.15 原装色谱工作站软件，1套

8.16电脑配置：必须配置品牌商务电脑，主要配置包含： i5—9500 处理器, 16G内存， 1 T 硬盘 , DVD光驱, 19.5显示器或更好。品牌激光打印机兼复印功能。

9、商务及技术服务要求：

9.1供应商提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。如果现场安装测试指标未通过，用户有权要求退货并要求赔偿损失。仪器保修期自验收合格日期起为24个月。

9.2仪器在调试通过后提供保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费,保修期外，用户可用人民币结算。供应商在中国需设有保税库，能更及时地为用户提供备品备件。

9.3提供现场培训，名额不限。为用户提供到设备生产厂家指定的专业技术培训中心进行培训（厂家专业培训技术中心为每台设备免费提供培训名额2名；食宿、来回交通费用户自理），免费提供技术咨询、软件升级

9.4供应商在国内必须设有分析仪器教育中心为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为用户提供上机培训。

9.5厂商在国内应设有专业的维修站，具备非常完善的售后服务体系，在成都具备培训中心和厂家应用实验室,提供证明文件。

9.6厂家售后服务必须通过ISO9001认证，便于售后服务的标准化和及时响应，需提供售后服务通过ISO认证的证明文件；